**Załącznik nr 2 do ZO/2018/12**

*(Pieczęć firmowa Wykonawcy)*

**Specyfikacja techniczna przedmiotu oferty**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wymagania opisane w punkcie 3.2 Zapytania ofertowego | Wymaganie spełnione (tak/nie) | Uwagi oferenta |
| 1. Zapewnienie wykonania badania zgodnie z normą ISO 4892-1 |  |  |
| 1. Zapewnienie wykonania badania zgodnie z normą ASTM G 151 |  |  |
| 1. Zapewnienie wykonania badania zgodnie z normą ASTM G 155 |  |  |
| 1. Komora z co najmniej 1 lampą ksenonową |  | *Wpisać ilość lamp* |
| 1. Komora z płaskim stolikiem |  |  |
| 1. Moc lampy co najmniej 1500 W |  |  |
| 1. Całkowita powierzchnia przestrzeni badawczej nie mniejsza niż 1000 cm2 |  | *Wpisać wielkość powierzchni badawczej* |
| 1. Zapewniać natrysk próbek z możliwością jednoczesnego naświetlania |  |  |
| 1. Automatyczny pomiar i kalibracja natężenia promieniowania w komorze |  |  |
| 1. Zapewniać kontrolę natężenia promieniowania  w co najmniej jednym punkcie kontrolnym np: |  |  |
| - 340 nm |  |  |
| - 420 nm |  |  |
| - zgodnie z TUV (300-400 nm) |  |  |
| 1. Zapewniać zakres promieniowania: |  |  |
| * przy zastosowaniu czujnika promieniowania  o punkcie kontroli 340 nm: 0,25-0,80 [W/m2] |  |  |
| * przy zastosowaniu czujnika promieniowania TUV o zakresie 300-400 nm: 20-70 [W/m2]. |  |  |
| 1. Automatyczny pomiar temperatury wewnątrz komory |  |  |
| 1. Zawierać co najmniej dwa filtry optyczne; zewnętrzny i wewnętrzny |  |  |
| 1. Zawierać radiometr kalibracyjny |  |  |
| 1. Zawierać termometr do kalibracji czarnego wzorca |  |  |
| 1. Zawierać zestaw do przygotowania wody do natrysku |  |  |
| 1. Umożliwiać wprowadzanie własnych ustawień testów użytkowania |  |  |
| 1. Posiadać w pamięci urządzenia ustawienia niezbędne do wykonania badania według ww. norm |  |  |
| 1. Zawierać płytki umożliwiające wykonanie badania wraz z zestawem przesłon |  |  |
| 1. Zawierać uchwyty umożliwiające wykonanie testów z nadeszczaniem |  |  |

*Miejscowość .................................................. Dnia ...........................................*

*........................................................................*

*(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do*

*składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)*