- Załącznik nr 2  do ZO/2019/28

…………………………………………………

(Pieczęć firmowa Wykonawcy)

Specyfikacja techniczna przedmiotu oferty

„Komora klimatyczna do badań materiałów budowlanych zgodnie z ETAG 004 wraz z akcesoriami” (1 szt.)

oferuję:

| Wymagane urządzenie i jego specyfikacja: | Wymaganie spełnione (TAK/NIE)* | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| - Konstrukcja i wyposażenie komory klimatycznej |  |  |
| - Komora badawcza, w której można prowadzić badania co najmniej na jednej ścianie badawczej o wymiarach: szerokość 3 000 mm x wysokość 2 000 mm (wymiary badanej powierzchni) |  |  |
| - Obudowa komory wykonana z płyt warstwowych z rdzeniem PU minimum 100mm |  |  |
| - Okładziny wewnętrzne i zewnętrzne wykonane ze stali nierdzewnej. |  |  |
| - Urządzenie posadowione na ramie nierdzewnej. |  |  |
| - Wnętrze komory z oświetleniem. |  |  |
| - Zapewniony odpływ wody po zraszaniu i kondensacji do zbiornika buforowego. |  |  |
| - Dostęp do przestrzeni badawczej przez drzwi wyposażone w uszczelkę. |  |  |
| - Konstrukcja pozbawiona mostków cieplnych. |  |  |
| - System montażu ram z próbkami do komory badawczej zapewniający szczelne połączenie z komorą. |  |  |
| - Uszczelki zabezpieczone przed przymarzaniem. |  |  |
| - Przepust w ścianie do celów metrologicznych. |  |  |
| - Czujniki temperaturowe – 6 szt. i czujnik wilgotnościowy – 1 szt. |  |  |
| - Nierdzewny zbiornik buforowy na wodę, obieg wody zamknięty z automatycznym dolewaniem w razie potrzeby. |  |  |
| - System natryskowy wykonany ze materiaów nierdzewnych z zabezpieczeniem przed zamarzaniem. |  |  |
| - System deszczowni wyposażony w minimum w trzy filtry: |  |  |
| - filtr do wyeliminowania z wody drobin zanieczyszczeń typu piasek, muł, rdza, szlam |  |  |
| - filtr do odżelaziania, odmanganiania i redukcji siarkowodoru |  |  |
| - filtr zmiękczający wodę - eliminujący z wody wapń. |  |  |
| 1.16) Agregat chłodniczy zainstalowany na zewnątrz. (odległość do najbliższej ściany ok. 11m, wysokość hali ok. 7m) |  |  |
| - Warunki wykonywania badań |  |  |
| Komora ma zapewnić wykonywanie badań co najmniej zgodnie z warunkami określonymi w ETAG 004 (ETAG 004:2013, pkt. 5.1.3.2.1): |  |  |
| - Możliwość realizacji badania w naprzemiennych trybach |  |  |
| - Temperaturowym: zakres temperatury co najmniej od -20 do +70°C, praca w cyklach |  | Należy podać zakres temperatury |
| - Klimatycznym: zakres regulacji wilgotności co najmniej od 10 % do 90 % R.H., w zakresie temperatur co najmniej +10 °C do +70 °C, w zakresie temperatur punktu rosy co najmniej +5°C do +67°C. |  | Należy podać zakres wilgotności |
| - Szybkość zmian temperatury oraz utrzymania wilgotności względnej |  |  |
| - nagrzewanie od +15 °C do +70 °C w ciągu 1 h i utrzymanie temp. 70 °C oraz wilgotności względnej od 10 do 30 % przez 2 h. |  |  |
| - nagrzewanie od - 20 °C do +50 °C w ciągu 1 h i utrzymanie temp. 50 °C oraz wilgotności względnej max. 30 % przez 7 h. |  |  |
| - chłodzenie od +50 °C do -20 °C w ciągu 2 h i utrzymanie temp. -20 °C przez 14 h |  |  |
| - Zraszanie wodą powinno zapewniać przepływ wody przez dysze w ilości 1 l/m2min z automatycznym zabezpieczeniem przed zamarzaniem. |  |  |
| - Temperatura wody do zraszania od minimum +10OC do przynajmniej +20OC. |  |  |
| - Parametry utrzymania warunków klimatycznych |  |  |
| - Stabilność utrzymania temperatury w czasie ± 5°C |  |  |
| - Pomiar temperatury z rozdzielczością ≤ 1°C |  |  |
| - Stabilność utrzymania wilgotności w czasie ± 5% |  |  |
| - Pomiar wilgotności z rozdzielczością ≤ 1% |  |  |
| - Automatyka sterująca |  |  |
| - Możliwość zaprogramowania cykli grzania i chłodzenia powiązanych z wilgotnością w ramach parametrów komory, możliwość ustawiania ilości cykli; |  |  |
| - Rejestracja ilości wykonanych cykli badawczych (z pamięcią w momencie zaniku zasilnia); |  |  |
| - Rejestracja zmian temperatury w czasie (zapis elektroniczny z możliwością wykonania wykresu); |  |  |
| - Sterowanie ręczne i automatyczne – badanie bez konieczności sprawowania ciągłego nadzoru; |  |  |
| - Nadzorowanie warunków jej pracy, |  |  |
| - Dokumentowanie parametrów badania, |  |  |
| - Stacja robocza ze złączem komputerowym umożliwiającym zapis danych |  |  |
| - Ramiaki pod instalację ściany badawczej |  |  |
| - Ramiaki ze stalowym stelażem przygotowane pod instalację ściany badawczej (ściana badawcza, będzie wykonana z ceramicznych materiałów budowlanych umożliwiających montaż różnego rodzaju systemów ociepleń i wypełniających ramy stalowego stelaża) - 3 szt. |  |  |
| - Ramiaki wyposażone w koła jezdne i chwytaki umożliwiające przetaczanie ścian badawczych z zainstalowanym ociepleniem do komory badawczej i jej przewożenie z wykorzystaniem wózków widłowych. |  |  |
| - Konstrukcja ramiaków powinna zabezpieczać zamontowany materiał ceramiczny przed jego uszkodzeniem w trakcie transportu w komorze. |  |  |
| - Warunki odbioru |  |  |
| - Wdrożenie pracowników do obsługi urządzenia. |  |  |
| - Wymagana prawem dokumentacja potwierdzająca możliwość użytkowania komory. |  |  |
| - Świadectwa wzorcowania: czujnika temperatury w komorze, czujnika temperatury wody, czujnika wilgotności powietrza w komorze, czujnika przepływu wody. |  |  |
| - Dokumentacja techniczno–ruchowa zawierająca schematy mechaniczne, elektryczne i specyfikacje materiałowe, instrukcję obsługi i BHP w języku polskim, |  |  |
| - Gwarancja, serwis gwarancyjny i wsparcie techniczne |  |  |
| - Gwarancja i serwis gwarancyjny W ramach oferty należy zapewnić gwarancję na dostarczone urządzenie wraz z akcesoriami na okres nie krótszy niż 365 dni kalendarzowych w zakresie obejmującym pełne koszty związane z usunięciem usterki. Okres gwarancji tożsamy z okresem rękojmi. Gwarant zobowiązuje się do usunięcia usterki w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty zgłoszenia drogą oficjalną (poczta tradycyjna bądź elektroniczna). Po uprzednim uzasadnieniu przez Wykonawcę termin usunięcia usterki może ulec wydłużeniu. |  |  |
| - Wsparcie techniczne Zapewnienie wsparcia technicznego w zakresie rozwiązywania problemów związanych z: - obsługą urządzenia i akcesoriów - obsługą i działaniem oprogramowania sterującego. |  |  |
| Wsparcie techniczne realizowane w okresie równym 365 dni od dnia podpisania protokołu odbioru i liczone od momentu zakończenia instalacji, uruchomienia urządzenia i wdrożenia pracowników Zamawiającego do obsługi. |  |  |
| Realizacja wsparcia technicznego obejmuje: - konsultacje z Wykonawcą realizowane drogą online lub telefonicznie, - wizyty odpowiedniego technika w Zakładzie Zamawiającego na miejscu montażu urządzenia w przypadku, gdy problem techniczny dotyczący obsługi urządzenia, akcesoriów lub oprogramowania będzie tego wymagać, - Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów z tytułu wykonanych ze strony Wykonawcy czynności, - wskazane, aby wsparcie techniczne dostepne było w dni robocze w godzinach 7:00 - 15:00 - gotowość do rozwiązania problemów z obsługą drogą online lub telefonicznie w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia, a w przypadku konieczności przyjazdu technika ustalenie harmonogramu wizyty w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia takiego zapotrzebowania przez Zamawiajacego, - minimum 40 roboczogodzin wsparcia technicznego |  | Podać liczbę oferowanych roboczogodzin wsparcia technicznego |

*   - odpowiednio wypełnić

- Miejscowość ..................................................                                               Dnia ...........................................

........................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)