- Załącznik nr 2  do ZO/2019/27

…………………………………………………

(Pieczęć firmowa Wykonawcy)

Specyfikacja techniczna przedmiotu oferty

„Spektrofotometr UV-VIS wraz z niezbędnymi akcesoriami” (1 szt.)

Oferuję:

| Wymagane urządzenie i jego specyfikacja: | Wymaganie spełnione (TAK/NIE)* | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| - Urządzenie oparte na lampie, wytwarzającej światło w spektrum od co najmniej 200 do 1100 nm |  | Należy podać zakres |
| - Szerokość spektralna ≤ 2 nm |  | Należy podać szerokość |
| - Powtarzalność długości fali nie większa niż 0,15 nm |  | Należy podać powtarzalność |
| - Dokładność długości fali nie większa niż ±1,0 nm |  | Należy podać dokładność |
| - Dokładność fotometryczna nie większa niż 0,010 Abs przy oznaczeniu równym 2,0 Abs lub mniejszym |  | Należy podać dokładność |
| - Tryb pracy: |  |  |
| - transmitancja |  |  |
| - absorbancja |  |  |
| - stężenia (krzywa na podstawie min 3 prób standardowych) |  |  |
| - skanowanie w pełnym zakresie widma w odstępach 1 nm z automatyczną rejestracją linii bazowej |  |  |
| - możliwość zapisu krzywej spektralnej jako wzorca |  |  |
| - Kuwety pomiarowe kwarcowe, prostokątne o wymiarze 10 mm - 5 sztuk |  |  |
| - Adapter dla kuwet pomiarowych |  |  |
| - Szybkość skanowania minimum 500 nm/min |  |  |
| - Urządzenie zaopatrzone w port USB |  |  |
| - Możliwość eksportu danych pomiarowych do arkusza kalkulacyjnego |  |  |

*   - odpowiednio wypełnić

- Miejscowość ..................................................                                               Dnia ...........................................

........................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)